USB 2chデジタルオシロスコープ　OSC482

ソフトウエアーマニュアル

2．Software Version

このマニュアルでは、すべてのモデルに共通のソフトウェア機能について説明します。 さまざまなモデルのハードウェア仕様は、それぞれのデータシートに記載されています。このマニュアルは、以下のリストのソフトウェアバージョンに基づいています。

3．Software and driver down load

LOTOユーザーが最高のエクスペリエンスとより良い製品を確実に入手できるように、バグを修正し、実用的な機能を追加し、ソフトウェア操作を改善するオシロスコープソフトウェアを更新し続けています。

ソフトウェア＆ドライバー＆ドキュメントの最新バージョンがリンクに更新されます

http://bbs.lotoins.com/support.html

いつダウンロードしても、最新バージョンをダウンロードします。 更新の決まったスケジュールはありません。通常、1〜2か月ごとに新しいバージョンをリリースします。

4．Safety Warning

- デバイスの入力が電圧範囲を超えていないことを確認してください。

- 測定中は、プローブの黒いクリップが十分に接地され、PC電源と等電位であることを確認してください。

- プローブを主電源電圧ソケット110V / 220Vに接続しないでください。

- オシロスコープデバイスの入力範囲は±5vであり、最大許容値の10倍でもデバイスを電圧から保護できる過電圧保護回路を備えていますが、これ以上の電圧にさらさないでください。
損傷のリスクを回避するために、デバイスが電圧範囲内で使用されることを保証するために、測定される電圧の性質に応じて減衰係数を持つ入力プローブを選択する必要があります。
デバイスには1X / 10Xプローブが装備されています。1X位置が選択されている場合、電圧入力範囲は±5vです。10X位置が選択されている場合、電圧入力範囲は±50vです。 オプションの100Xプロを使用する場合、電圧入力範囲は±500vです。

- 仮想オシロスコープデバイスはPCのUSBポートから直接電力を受け取るため、そのグランドはプローブの黒いクリップとしてPCのグランドに接続されます。 PCが主電源電圧ソケットからの電源から電力を供給されている場合、PCは3穴の電源ソケットを介してアースに接続する必要があります。 デバイスがPADまたはラップトップに接続されていて、これらがバッテリーだけで電力を供給されている場合、アースは中断されます。 ただし、ほとんどの場合、デバイスのアース、PCのアース、およびプローブの黒いクリップはすべてアースに接続されています。 黒のクリップを使用して被試験回路の非アース電位を接続する場合、被試験の回路を黒のクリップで直接アースに短絡することと同じです。

注1．で説明したように、220Vの主電源電圧を測定することは、ピークツーピーク値が約611Vの電圧信号を測定することと同等です。 この場合、減衰が100：1の高電源電圧プローブを使用する必要があります。

さらに、注2．で説明したように、プローブが220VACに直接接続されている場合、220VAC LまたはNをオシロスコープのプローブGNDラインに通し、そこからオシロスコープの内部GNDおよびAC入力保護に接続することに相当します。 イオングラウンド。

ひどい場合には、プローブやオシロスコープが焼損する可能性があり、オシロスコープ自体（ケースの金属部分など）がプローブGNDに電気的に接続されているため、人体に危険を及ぼす可能性があります。 これで主電源を測定するには、差動絶縁プローブを使用します

5．Minimum System Requirements

注意

ソフトウェアアプリケーションには、Microsoft .NET Framework2.0が必要です。 このコンポーネントは、Win 7以降のWindowsシステムの不可欠な部分であるため、これらのシステムにインストールする必要はありませんが、Windows XPシステムでは、ソフトウェアを使用するためにこのコンポーネントをインストールする必要がある場合があります。 ソフトウェアのインストールプロセスでは、このコンポーネントが必要かどうかを判断し、必要に応じてダウンロードしてインストールします。

6．Using OSCxxx for the first time

この仮想オシロスコープは、可能な限りシンプルになるように設計されています。 初めて接続する場合でも、以下の手順ですばやく接続できます。

- 付属のUSBケーブルで仮想オシロスコープをPCに接続します。 付属のUSBケーブルのみを使用するか、より高品質のケーブルを使用してください。 品質の悪いケーブルは、通信の問題を引き起こしたり、使用できなくなったりする可能性があります。 
デスクトップPCでデバイスを使用している場合は、必ずシャーシの背面にあるUSBポートに接続してください。 電源の問題により、フロントポートも不安定になる場合があります。 ラップトップを使用する場合は、側面のUSBポートに簡単に接続できます。

- ドライバをインストールします。 仮想オシロスコープを初めてPCに接続すると、Win 8.1およびWin10システムでは、デバイスドライバーが自動的に認識され、インストールされます。 
WinXPおよびWin7 32ビットオペレーティングシステムでは、デバイスが認識され、システムにドライバーのインストールが必要になります。 ドライバをインストールする手順は、オペレーティングシステムによって異なります。 特定のインストールプロセスの詳細については、セクション8.1および8.2を参照してください。

- 仮想オシロスコープソフトウェアを開き、右下隅にある[Start Device]ボタンをクリックすると、画面の中央にゼロ電圧ベースラインがあり、チャネルAがデフォルトでオンになっていることがわかります。 チャネルBは、その設定領域で有効にできます。 ゼロ電圧ベースラインが垂直方向の中央にある場合、これは仮想オシロスコープが正常に動作していることを示しています。

- 標準のプローブ校正信号を使用して、最初の波形を画面に表示します。
ある種のデバイスには、振幅が約1.5V、周波数が1KHzの方形波を出力する2つのBNC入力コネクタの隣に拡張金属接点があります。 他の種類のデバイスは、DE15インターフェースのピン6にこの方形波出力を備えています。

この信号により、手元に他のAC信号がない場合に、製品が正常に動作しているかどうかをすばやく確認できます。 x1セレクターで1つのプローブを設定します。 BNCコネクタ側からオシロスコープのチャネルAポートに接続し、Pin6の金属接点に接続します。
ソフトウェアのタイムノブを1msの位置に調整します。 方形波が画面に表示されます。

8．Introduction to the software usage

このセクションでは、仮想オシロスコープソフトウェアの基本的な概念と使用法について説明します。

8.1．Some basic concepts on the PC virtual oscilloscope

オシロスコープは、電気信号または波形の電圧と時間の関係を表示する測定器です。

電圧と時間の関係を表示する場合、横軸は時間値（時間の増加方向は左から右）を表し、縦軸は電圧値（低電圧から高電圧の場合は下から上）を表します。

波形プロット：オシロスコープソフトウェアでは、波形の描画領域がグリッドで均等に分割され、信号をすばやく測定できます。

オシロスコープのソフトウェアインターフェイスには、グリッドユニットを設定するための2種類のノブがあります。1つは時間用、もう1つは電圧用です。

|  | 時間軸の設定。 ノブで設定した値は、水平グリッド分割の期間を設定します。 |
| --- | --- |
|  | 電圧軸設定（チャンネルごとに1つ）。 ノブで設定した値は、垂直グリッド分割の電圧スパンを設定します。 電圧スパンはチャネルごとに異なる場合があります。 |

このオシロスコープのすべての入力チャネルは時間的に同期されているため、対応するノブからの同じ時間軸と同じ時間設定を共有します。

オシロスコープハードウェアのアナログ-デジタルコンバータからのサンプリングレートは、選択したタイムスケールに応じて自動的に変化するため、時間分析で解像度を失うことなく、デバイスの内部メモリをより有効に活用できます。

8.2．Introduction to the Virtual Oscilloscope Software

アプリケーションアイコンをダブルクリックして開きます。

- アプリケーションが起動しない場合は、WinXPシステムでの.NETFramework2.0のインストールが正しくないことが原因である可能性があります。 この場合、第8章の関連する説明を参照してください。

- アプリケーションがWin7 / Win 8で起動しない場合は、システムのアクセス許可の設定が原因である可能性があります。 この場合、アプリケーションアイコンを右クリックし、[ Run as administrator (管理者として実行) ]を選択します。

8.2.1．Device monitoring

ソフトウェアインターフェイスが開かれた後、OSCxxxデバイスのステータスがリアルタイムで監視されます。

デバイスがPCのUSBポートに接続されている場合、インターフェイスのソフトウェアは青色の背景にメッセージを表示します。 デバイスが物理的または論理的に切断されると、ソフトウェアインターフェイスは黄色の背景にメッセージを表示します。

8.2.2．Start and stop

ドライバが正常にインストールされた後、ソフトウェアを開いたときにオシロスコープが接続されている場合、ソフトウェアは自動的にデバイスの電源をオンにし、リアルタイムの取得を開始します。
　ソフトウェアを開く前にデバイスが接続されている場合は、ソフトウェアの右下隅にある[ Start Device ]ボタンをクリックするか、キーボードのEnterキーを押して、デバイスを手動で起動する必要があります。

デバイスが起動すると、[ Start Device ]ボタンが[ Stop Device ]ボタンになり、いつでも取得を停止できます。 キーボードのスペースバーを押すか、操作中にUSBケーブルを抜いたときにも、取得を停止できます。

スタート/ストップボタンは、デバイスのリアルタイム取得のみを制御できますが、過去に記録されたデータの再生/ストップ操作には使用されません。 
　この場合、特定の制御ボタンがあります。 詳しくは9.2.8章をご覧ください。

注意

デバイスを使用しない場合は、ソフトウェアを閉じてから、デバイスのUSBケーブルを抜くことをお勧めします。

8.2.3．Introduction to the Waveform display area

8.2.3.1．Waveform curves

波形は、それらを区別するために異なる色を使用してプロット領域に描画されます。 プロット領域のデフォルトの背景色は濃い青です。

チャネルA（chA）とチャネルB（chB）の波形は、それぞれ空色と黄色で描画されます。

8.2.3.2．Ze ro voltage baseline

チャネルの波形は、ゼロ電圧ベースラインに従って描画されます。 これらの線は0ボルトを表します。 正の電圧は上に描画され、負の電圧はベースラインの下に描画されます。
　各チャネルのゼロ電圧ベースライン位置は、ベースラインを移動するためにマウスでドラッグできる側面の水平線と三角形で示されます。 
　三角形の内側の数字は、対応するチャンネル番号を示しています。 
　デフォルトでは、ゼロ電圧ベースラインはすべてのチャネルの画面の中央に設定されています。 チャネルA（chA）波形とチャネルB（chB）波形は、次のように、ゼロ電圧ベースラインにそれぞれ青と赤の色を使用します。 ，  
　マウスをゼロ電圧ベースラインの三角形の上に置き、左ボタンをクリックすると、線を上下にドラッグしてその位置を変更できます。

各チャネルのゼロ電圧ベースラインは、波形表示領域の右側にある三角形で識別されます。 チャネルAのベースラインは青で、チャネルBのベースラインは赤です。 マウスを使用してこれらの三角形を上下にスライドさせ、ゼロ電圧ベースラインのレベルを調整できます。 それに応じて、左軸のグリッド値が変化します。 
　デフォルトでは、チャネルAとチャネルBのゼロ電圧ベースラインは表示領域の中央にあります。

ユーザーは、この機能を使用してゼロ電圧レベルを自己校正できます。 さまざまな環境条件（温度など）またはハードウェアコンポーネントの経年劣化のため、ゼロレベルのキャリブレーションが必要です。 ゼロ位置を校正するときは、信号を入力しないように注意してください。チャネル入力をGNDに落としてください。

8.2.4．Waveform display toolbar

表示制御機能は、波形表示エリアの右側にある波形表示ツールバーからアクセスできます。 このツールバーのボタンの1つにマウスを置くと、ツールチップにボタンに対応する関数の名前が表示されます。

8.2.4.1．Default Display button

ボタンをクリックすると、波形表示エリアがデフォルトの状態に戻ります。これは、ノブの設定に応じてズームを行わない元の状態です。

8.2.4.2．Zoom In button

ボタンをクリックすると、マウスカーソルが十字になり、ズームする領域を選択できるようになります。 対象領域が完全に選択されなくなるまで、マウスの左ボタンを押してズーム領域の選択を開始します。 マウスの左ボタンを離すと、選択した領域がプロット領域全体のサイズに拡大されます。

この操作は、すでにズームされている領域でも繰り返すことができます。 この機能を使用すると、作図領域の右下隅にサムネイルが表示され、現在選択されている領域を見つけることができ、その位置は波形領域全体での位置を表します。 
　この機能は、水平座標と垂直座標を同時に拡大します。 横軸のみでズームし、電圧軸のズームレベルを変更しない場合は、後ほど紹介する[ X Axis Zoom ]ボタンを使用できます。

上記の[ Default Display ]ボタンを使用すると、ズームイン状態を終了して、元の表示状態に戻すことができます。

8.2.4.3．Ruler M easurement button

ボタンをクリックすると、マウスカーソルが十字になり、領域を選択します。 マウスの左ボタンを押すと、マウスボタンが離されなくなるまで選択が開始されます。 
　エリアが選択されると、選択されたエリアの電圧と期間が表示されます。 このツールで選択できる領域は1つだけなので、新しい選択によって以前の領域が上書きされます。

白で時間が表示されます。 各チャネル波形と同じ色で、対応するチャネルの選択された電圧スパンが表示されます。 
　この測定は便利で、主に時間と電圧の間隔を計算するために使用されます。

8.2.4.4．Markings / Cursor Measurement button

ボタンをクリックすると、2本の緑色の水平線と垂直線が表示領域に表示されます。 これらのマーキングラインの横にある緑色の三角形をマウスでドラッグすると、データ測定用のマーキングの位置を調整できます。

ボタンをクリックすると、マーキング測定値がカーソル測定値になります。

この測定では、マウスの位置に続いて描画領域にオレンジ色の十字が表示され、カーソル位置の水平および垂直の座標データが表示されます。

これらの2つの測定方法は相互に排他的であるため、一度に1つの種類しか選択できません。 マーキング測定は波形に適しています。 カーソル測定は、波形の特定のポイントでの時間厳守測定に適しています。

8.2.4.5．X Axis Zoom button

ボタンは、信号の周期と周波数をよりよく観察するために、X軸に沿って表示領域をズームします。 このボタンをクリックすると、完全な波形の小さなウィンドウが右下隅に表示されます。

表示領域で、マウスをドラッグして拡大する領域を選択します（ズーム操作はX軸のみに限定されます）。 選択した領域は、ディスプレイインターフェイス全体をカバーします。

右下隅の小さなウィンドウでは、2本の白い線が波形の現在視覚化されている領域を示しています。

8.2.4.6．Zoom Out button

このボタンは、波形がズームインされている場合にのみ有効になります。ボタンをクリックすると、画面に完全に描画されるまで、視覚化された波形をクリックすることで、視覚化された波形を継続的に縮小できます。

8.2.4.7．Save button

このボタンは、オシロスコープによって収集されたデータをユーザーのコンピューターにプレーンテキスト形式（.txt）で保存します。 宛先パスは、プロセス中に選択できます。

8.2.4.8．Screenshot button

ボタンは現在の画面のスクリーンショットを撮り、後で分析して表示するために画像として保存します。 宛先パス、ファイル名、およびファイル形式は、.jpg、.bmp、および.gif（ショートカットキー（Ctrl + P）のスクリーンショット）から選択できます。

8.2.4.9．FFT button

ボタンは、信号の周波数分析を可能にするために、有効なチャネルからの元の測定データのフーリエ変換を示しています。

8.2.4.10．Math Operations button

ボタンは、加算、減算、乗算、XYプロットなど、チャネルAとチャネルBからの信号間で数学演算を実行します。 このボタンをクリックすると、目的の操作を選択できます。

「A + B」は、チャネルAの波形がチャネルBの波形に追加されることを意味します。

この操作を選択すると、表示領域にチャンネルAとチャンネルBの両方がスタック波形として表示され、操作の結果の波形が紫色で表示されます。

「A-B」は、チャネルAとチャネルBの信号間の減算を実現するために使用されます。 加算と同様に、両方のチャネルの波形が減算の結果と一緒に表示されますが、今回は緑色で表示されます。

「AxB」演算は、チャネルAとチャネルBの信号を乗算するために使用されます。 結果はオレンジ色で表示されます。

XYプロットまたは「リサージュ曲線」プロット。 この表示モードは、画面上で1つのチャネルを別のチャネルに対してプロットします。 一方のチャネルはX軸にプロットされ、もう一方のチャネルは各信号の測定周波数の情報とともにY軸にプロットされます。 得られた曲線から、信号の周波数と位相の関係を計算することができます。

8.2.4.11．Colors Invert button

ボタンは、背景色を暗い色から白に、またはその逆に切り替えます。 暗い背景は、目の疲れを軽減するための長期観察に適しています。

白い背景は、レポートを作成したり、さらに画像を処理したりするためのスクリーンショットを撮るのに便利です。

8.2.4.12．Grid Selection button

ボタンは、波形領域に表示されているグリッドを非表示または再表示します。

8.2.4.13．Mouse wheel Selection button “ T “

“T”ボタンは、カーソルが波形領域にあるときにマウスホイールによって制御される軸を決定します。 このボタンに“T”が表示されている場合、マウスホイールをスクロールすると、時間軸が微調整され、波形が水平方向にズームインまたはズームアウトされます。 “T”をクリックすると、このボタンに“chA”が表示され、もう一度クリックすると“chB”が表示されます。つまり、マウスホイールをスクロールすると、chAまたはchBを垂直方向にズームするための微調整が行われます。

また、以下のように右下隅にある3つのコントロールでこれを行うことができます。ただし、画面解像度が1280 * 1024未満の小さな画面のPCで実行すると、これらのコントロールが表示されない場合があります。

8.2.5 Waveform buffer and left/right shift

収集が一時停止されると、メモリバッファ全体のスライダーと同じように波形のサムネイルが波形領域の右下隅に表示されます。 このスライダーは、データバッファー全体のサイズに関連して、現在画面に表示されている波形データの比率と位置を表示します。 スライダーの全長は、データバッファー全体を表します。 ライトスライダーの位置と長さは、データバッファー全体に対して、現在の作図領域に表示されるデータブロックを表します。 ライトスライダーの長さは、取得したデータ全体に対する表示データ間の比率を理解するためにも使用できます。 波形サムネイルには、表示されている波形データとバッファ内の他の波形データが表示されます。

マウスを使用すると、データバッファ全体でスライダーを左右にドラッグして、新しい関心領域を表示できます。 メモリバッファ内を移動する別の方法は、キーボードの左矢印キーと右矢印キーを使用することです。 （ショートカットキー（Ctrl + <<-）/（Ctrl +->）波形が左右に移動します）。

8.2.6 Introduction to the Menu

8.2.6.1 File → Save Setup：

保存するときに、宛先パスを設定できます。 保存されたファイルに使用されるファイルサフィックスは.setです。 保存後、[File Load Setup]メニューを使用して、保存した設定を読み込むことができます。

この操作で保存される設定は次のとおりです。

8.2.6.2 File → Print ：

システムプリンタを選択して、取得した信号データを印刷できます。

8.2.6.3 File → Print Setup：

必要に応じて、用紙サイズと印刷フォーマットを選択できます。

8.2.6.4 File → Print Preview：

印刷プレビューウィンドウに入り、ハードコピーを印刷する前に、画面上で波形がどのように表示されるかを確認できます。

8.2.6.5 File → Exit：

ソフトウェアを閉じます。

8.2.7 Introduction to the knobs

8.7.1 Time knob

仮想オシロスコープのすべてのチャネルは、同じ時間設定を共有します。 タイムノブの位置の変更は、各チャンネルに同時に影響します。 タイムノブで選択された値は、波形描画領域の各水平分割によって表されるタイムスパンを表します。

同様に、各水平分割のタイムスパンは、タイムノブの位置によって示されるタイム値です。 したがって、時間軸の座標は、時間ノブのさまざまな位置に応じて変化します。

時間軸がタイムノブで変更されると、デバイスは現在のタイムスパンとデバイスのメモリ深度に応じて、最も適切なサンプリングレートを選択します。

異なる時間スケールでの同じ信号の表示のサンプル

タイムノブは、5 / 50nsから2s /目盛りの範囲で選択できます（モデルによって異なります）。 横軸は10分割されているため、画面に表示される波形の時間範囲は50 / 500nsから20sまで変化します。

8.2.7.2 Voltage Knob

この仮想オシロスコープの各チャネルには、独自の電圧ノブがあります。 1つのチャネルの電圧ノブによって選択された値は、そのチャネル波形を参照して、グリッド内の各垂直分割の電圧スパンを決定します。 電圧グレードは機種により異なります。

電圧つまみで電圧スケールを変えると、それに応じて表示エリアの波形の縦座標が変わります。 信号の振幅が描画領域の上限または下限を超えている場合は、選択した電圧スケールが小さすぎるか、信号の振幅がデバイスでサポートされている最大値よりも大きいことを意味します。 この場合、対応するチャネルの電圧ノブに赤い感嘆符の警告サインが表示されます。

電圧ノブは、デバイスがチャネルに使用する増幅率も決定するため、小さい電圧値を選択すると、入力範囲は低くなりますが、読み取り精度は高くなります。

8.2.7.3 Probe selection

異なるプローブ分周器を使用すると、ソフトウェアの入力信号の計算値、特に描画領域のY軸、および測定値に影響します。

ソフトウェアのプローブ選択設定エリア

プローブの対応する選択スイッチ

注意：

プローブ選択スイッチとソフトウェアプローブ選択は機械的および人的操作であり、同じ値に保つ必要があります。 いつか設定の一貫性を保つことを忘れることは避けられません。 これにより、波形または測定値にエラーが発生する可能性があります。

8.2.8 Channel settings

チャネルAとチャネルBは、次のスイッチボタンで有効または無効にできます。

チャネルが有効になっている場合、ボタンはそれぞれシアンまたは黄色になり、チャネルが無効になっている場合、ボタンは灰色になります。

信号結合とは、入力信号がオシロスコープに接続される方法を指します。

DC結合（DC）を選択すると、信号はオシロスコープに直接入力されます。 AC結合（AC）が選択されている場合、オシロスコープは、信号のAC成分のみがオシロスコープによって取得されるように、0.1uコンデンサを入力に直列に接続することにより、測定信号のDC成分を内部で分離します。 各チャネルの入力カップリング（DCまたはAC）を選択できます。 デフォルトの結合モードはDC結合です。

8.2.9 Waveform recording and playback

波形記録機能は、取得した信号を記録してファイルとして保存し、さらに観察したり、オフサイト分析のために共有したりする必要がある場合に非常に便利です。

記録ファイルには、接尾辞.OSCxxxが付いた独自のファイル形式があります。 ファイル名は記録開始日時として自動生成され、波形記録動作終了後、ソフトウェアのあるディレクトリに保存されます。 ファイル名は次のように署名されています。

The Recording Button

デバイスがリアルタイムでデータを取得していない場合、記録ボタンはグレー表示され、記録が利用できないことを示します。 デバイスがリアルタイムでデータを取得しているときは、記録ボタンが赤で表示され、入力信号を記録できることを示します。 記録中は、赤いボタンが点滅し続けます。

記録中は、波形だけでなく、オシロスコープの設定状態も同期して記録されます。 再生中は、デバイスの設定と波形の状態の両方が同期して再生されます。

設定ボタンは、記録するフレーム数を設定するために使用します。 このボタンをクリックすると、ウィンドウが表示され、スライダーで記録するフレーム数を選択できます。

再生中、ソフトウェアはオシロスコープのリアルタイム取得を一時停止します。 これは再生の終了時に再開されます

再生波形とリアルタイム波形を区別するために、表示領域の背景色が異なります。 リアルタイム取得中の背景色は濃い青で、再生中は茶色です（以下を参照）。

リアルタイム取得中の背景		　再生中の背景

Waveform playback steps

1．フォルダボタンをクリックしてファイルダイアログを開きます。

2．検索して、再生する波形ファイルを選択します。

3．開いて、波形データの再生を開始します。

4．現在のファイルに含まれている波形フレームの数は次のように表示されます。

上の写真では、フレームの総数は50で、2番目の数字（23）は現在表示されているフレームの数です。 上下の矢印を使用して別のフレームにジャンプするか、表示するフレームの番号を直接入力することができます。

5．ファイル内のすべてのフレームが再生されると、波形領域の背景色が濃い青に戻ります。
 再生の進行状況を示すロゴも灰色から緑色に変わり、再生が終了します。

6．再生を終了する必要がある場合は、停止ボタンをクリックします。 観測または処理のために波形を一時停止する必要がある場合は、一時停止/再生ボタンをクリックします。

8.2.10 Automatic measurements

取得中、信号統計はリアルタイムで自動的に計算され、波形表示の下の測定領域に表示されます。 これらの値は、アクティブなチャネルに対してのみ表示されます。

注意：

現在のチャンネルの波形が画面に1周期未満または50周期以上表示されている場合、測定が実行できないため、周期測定は0と表示されますが、これは信号周期を意味するものではありません。 実際には0です。

8.2.11 Measurement Magnifier

前章で説明した自動測定はソフトウェアの下に表示されますが、いくつかの測定に焦点を当てる必要がある場合があり、いつでもより直感的で便利にそれらを観察できることを望んでいます。これは拡大鏡機能を使用できます。 右側の[詳細設定]タブで、拡大する測定値を選択できます。 この機能は、前章で説明した自動測定と競合せず、共存できます。

8.2.12 Deep measurement

右側の[詳細設定]タブで、図の緑色の矢印で示されているように、深さ測定機能を開始することを選択できます。 深さ測定機能をオンにすると、表示されるデータ波形により、ゼロ交差点の近くに番号付きのマーカーポイントが自動的に追加されます。

マーカーポイントの数は、現在の画面に表示されている波形によって異なります。

番号が付けられたマーカーポイントは、右側の表に配置されています。マーカーポイントの時間値は、長い緑の矢印で示されているように、列として赤で表示されます。

次の列には、青い矢印で示されているように、2つの隣接する番号付きマーカーポイント間の時間間隔が表示されます。 各行の時間間隔は、前のマーカーポイントから現在のマーカーポイントの時間を差し引くことによって取得されます。

8.2.13 Annotations

最初の項目は波形表示領域の右クリックメニューにあり、フローティングデータ注釈を追加できます。 データ注釈は、マウスで波形表示領域の任意の位置にドラッグできます。これにより、注釈ポイントのチャネル電圧値と時間値が表示されます。 データ注釈は、関心のある場所に連続的に追加およびドラッグして、最大10個まで追加できます。

次の図に示すように、右クリックメニューの2行目には、すべてのデータ注釈をクリアするオプションがあります。

8.2.14 Trigger

OSC xxxでの信号トリガーは、ハードウェアによって、OSC48xxを除くすべてのサンプリングレートで実装されます。 OSC48 xxは、CPLDチップのサポートがないためにソフトウェアトリガーメカニズムを使用します。 トリガーは、立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジのいずれかに設定でき、通常モードまたはシングルモードのいずれかに設定できます。

トリガー設定ウィンドウでトリガーを設定し、チェックボックスを選択してトリガーを有効にすることができます。

トリガー機能はチャンネルAでのみ使用できるため、必要な場合トリガーを信号に適用するには、信号をチャネルAに接続する必要があります。トリガーを有効にすると、波形表示領域の右側に「T」の付いた青色の三角形が表示され、この青色の三角形をマウスで上下にドラッグしてトリガーレベルを設定できます。

トリガーレベルは、選択された立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジと組み合わされて、トリガー条件を定義します。 立ち上がりエッジのあるノーマルトリガーを例にとると、チャネルAの入力電圧がトリガーレベルで設定された電圧値に対してローからハイに変化したときにトリガー条件が満たされます。 トリガー条件が満たされると、画面にはトリガー条件の前後の波形全体が表示され、トリガー機能がチェックされるか、次のトリガーが発生するまで波形が保持されます。

シングルトリガーは、波形振幅の突然の変化を伴うグリッチなどの偶発的なイベントを簡単にキャプチャできます。 通常の信号の最大値のすぐ上にトリガーレベルを設定し、[Single]ボタンをクリックして、トリガーイベントが発生するのを待つことができます。 信号がトリガーレベルを超えて変動すると、オシロスコープはトリガーの前後の期間の波形を自動的に記録し、次の図に示すようにソフトウェアの表示領域に表示します。

信号の変動が頻繁な場合、トリガー基準に一致するときに信号を継続的にキャプチャして表示する場合は、[ Nomal ]ボタンで[ Nomal ]トリガーを使用する必要があります。 トリガースキャン中は、操作を停止するための[ Stop ]ボタンが表示されます。

一部のモデルデバイスには、この通常のトリガー機能がない場合があります。

8.2.15 Waveforms persistence

波形持続効果は、連続して取得されたデータを画面に重ね合わせ、波形エネルギーの空間集中を観察できるようにします。

[ Glow ]チェックボックスが設定されている場合、オシロスコープは引き続き新しいデータを取得して表示しますが、以前に収集したデータを消去しないでください。 発生率の高い波形部分は輝度が高くなります。 発生回数が少ない部分は明るく見えません。 波形持続性の重ね合わせは、時間と空間でのノイズの分布を直感的に示すことができるため、統計的測定として重要です。 これにより、ランダムノイズの予備分析に適しています。

8.2.16 Acquisition Modes

Normal mode：

これは最も一般的なサンプリングモードです。 オシロスコープは、サンプリングレートに従ってサンプルを保存および表示します。

Peak Detect mode：

オシロスコープは常に最大サンプリングレートでサンプリングして、各サンプルの時間間隔内の最大値と最小値を見つけ、各サンプル位置の波形曲線に最大値と最小値を表示します。

High-Resolution mode：

高解像度サンプリングモードは、複数の隣接するサンプルを平均して平均化されたサンプルを生成するオーバーサンプリング方法です。 このモードはランダムノイズを大幅に低減し、非繰り返し波形やシングルショット波形に適しています。 ピーク検出モードと比較して、高分解能モードは信号にローパスフィルタリングを適用し、高速グリッチをカットします。

注意：

表示領域が小さすぎるために低解像度のディスプレイの場合、ソフトウェアはモード設定ウィンドウを[ Advanced ]タブに移動します。

8.2.17 Sine / Linear Interpolation

サンプル補間は、特定のアルゴリズムに従って計算値を挿入することによってADCサンプル間のギャップを埋めることで構成され、信号の詳細の視覚化を改善します。

OSCxxxの最高のリアルタイムサンプリングレートは互いに異なります。 デフォルトの補間アルゴリズムアイテムは、正弦関数4xで実行されます。 たとえば、チャネルあたり80MSa / s　または滑らかな信号を備えたデバイスは、320MSa / sのサンプリングレートに対応します。

別の利用可能な補間アルゴリズムは線形補間です。これは、隣接するサンプル間の線形補間を使用して補間値を計算する単純で軽量な方法です。

[ Advanced ]タブでは、[ Linear ]または[ Sine ]補間アルゴリズムから選択できます。 選択したアルゴリズムは、黒いセクションまたはタイムノブのタイムスロット（0.2usおよび50ns）を使用します。

上の図の緑色の点は実際のADCサンプルであり、赤色の曲線は線形補間アルゴリズムによって生成された波形曲線です。 青い曲線は、正弦補間4xによって生成された曲線です。

8.2.17 Right-click mouse Menus

波形表示エリアでマウスの右ボタンをクリックすると、以下のメニューが表示されます。

8.2.17.1 “Add a floating annotation”

8.2.13を参照してください。

8.2.17.2 “Clear all annotations”

8.2.13を参照してください。

8.2.17.3 “Reset chA zero-voltage baseline”

Aチャネルのベースラインをデフォルトの位置に戻します。 （デフォルトの位置は、波形表示領域のY軸の中央位置です。）

8.2.17.4 “Reset chB zero-voltage baseline”

Bチャネルのベースラインをデフォルトの位置に戻します。

8.2.18 Decode and Setting the decode parameters

この機能をサポートしているモデルデバイスはいくつかあります。 ソフトウェアでこの機能が見つからない場合は、デバイスモデルでは使用できません。 通常、このデコード機能は右側の[Decode]タブパネルにあります。

トリガーキャプチャ通信信号を使用した後、オシロスコープソフトウェアは、「UART」や「IIC」などの対応する通信プロトコルを選択することにより、デコードモードに入ります。

プロトコルメニュー項目をクリックすると、メニュー項目の前に[ON]が表示され、通信プロトコルがデコードに使用されていることを示します。 [OFF]をクリックすると、デコードが終了します。

通信プロトコルを選択した後、波形表示エリアでマウスの右ボタンをクリックします。 右クリックメニューの[Setting the decode parameters]オプションが有効になり、使用可能な状態に変わります。 [Setting the decode parameters]をクリックして、プロトコルパラメータ設定ウィンドウをポップアップします。

通常、選択したプロトコルを初めて選択すると、ソフトウェアはこの設定ウィンドウをアクティブに表示して、パラメータ設定を完了するようにユーザーに通知します。 次に、使用中に、マウスの右ボタンメニューのオプションを使用して、パラメータ調整のためにこのウィンドウを呼び出すこともできます。

設定が異なると、プロトコルパラメータ設定ウィンドウに表示される設定項目が異なります。 [ advance options ]の設定項目は特別であり、特定の条件に応じて変更する必要があります。

10. Paperless Recorder

この章では、仮想オシロスコープハードウェアのソフトウェア機能拡張であるペーパーレスレコーダの基本的な概念と使用法を紹介します。

10.1 Basic Concepts of Paperless Recorders

ペーパーレスレコーダーは、時間の経過とともに測定データを記録するために使用されるデータロガーまたはデータ収集デバイスです。 仮想オシロスコープハードウェアに基づくペーパーレスレコーダは、紙、ペン、またはインクを消費することなく、ソフトウェア内のストレージシステムに収集または計算されたデータを時間ベースで記録する機能を備えています。 一般的に収集されるデータは、電圧、電流などです。

10.2 Introduction to Paperless Recorder Software

Common software interface

Recorderソフトウェアは、オシロスコープソフトウェアと一貫性のあるインターフェイスを備えているため、ユーザーに馴染みがあります。

Equipment monitoring

ソフトウェアインターフェイスが開かれた後、OSCxxxデバイスのステータスがリアルタイムで監視されます。 ハードウェアデバイスがPCのUSBポートに接続されている場合、ソフトウェアインターフェイスは青色の背景とメッセージを表示します。

ハードウェアが切断されたり、ソフトウェアがデバイスにアクセスできない場合、ディスプレイの背景が黄色になり、テキストアラートが表示されます。

注意：

ペーパーレスレコーダーソフトウェアは、OSCxxxデバイスに排他的にアクセスできます。 したがって、デバイスは一度に1つのソフトウェアでのみ使用できます。

10.2.1 Set the Total Record Duration

このパネルでは、録音期間を設定できます。 1分〜3日の範囲で設定できます。

10.2.2 Set the Sampling Interval

このパネルでは、サンプリング間隔を1秒から1時間に設定できます。

注意：

サンプリング間隔は、合計記録期間より長くすることはできません。それ以外の場合は意味がありません。

10.2.3 Start and Stop

ドライバが正常にインストールされた後、ソフトウェアを開いたときにオシロスコープが接続されている場合、ソフトウェアは自動的にデバイスの電源をオンにします。 ソフトウェアを開く前にデバイスが接続されている場合は、ソフトウェアの右下隅にある[Start Device]ボタンをクリックして、デバイスを手動で起動する必要があります。

[ Stop Device ]ボタンをクリックすると、取得を停止できます。 [ Start Device ]ボタンと[ Stop Device ]ボタンは、実際には、オシロスコープのステータスに応じて変化する同じボタンです。 操作中にUSBケーブルが突然抜かれると、ソフトウェアは自動的に停止します。

デバイスを使用しない場合は、ソフトウェアを閉じてから、デバイスのUSBケーブルを抜くことをお勧めします。

Appendix II: Probes

以下に示すように、デバイスには1X / 10X減衰セレクターを備えた2つの40MHzプローブが付属しています。

1. Attenuation Selector

以下に示すように、プローブ位置の減衰セレクタを1X位置に切り替えると、プローブチップで接続された入力信号が減衰せずにオシロスコープに送られます。

デバイスの入力範囲は±5Vであるため、この範囲の信号のみを測定できます。

減衰セレクターを10Xの位置に動かすと、入力信号は10倍に減衰されたデバイスに送信されます。この場合、±50Vの範囲内の信号を測定できます。

10Xセレクターは、より優れた周波数特性とより広い帯域幅を備えているため、帯域幅と周波数の制限に対処するときに使用して、より適切な測定を行うことができます。

2. Compensation Trimmer

10X減衰器を使用する場合、プローブの周波数特性は、プローブの補償コンデンサを調整することで補正できます。 このキャリブレーションでは、プローブを10X位置に設定し、デバイスによって生成された基準信号（方形波）にプローブを接続します。 画面に適切な方形波が表示されるまで、補正トリマーを調整します。

X1位置は、このプローブ校正には使用できません。

3. Probe Ground Clip

プローブの接地クリップは、仮想オシロスコープ回路の接地に直接接続され、USBケーブルを介してPCの接地に接続されます。 電源コンセントから給電されるPCを使用する場合、PCのアースは3芯電源ジャックを介してアースに接続されます。 プローブのアースが、テスト対象の回路のアースとPCが使用するアースに接続されていることを確認してください。 そうしないと、漏電、短絡、または測定エラーが発生する可能性があります。 深刻な状況では、デバイスも損傷する可能性があります。 詳細については、第4章を参照してください。